## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TERMOMETRO POR INFRARROJOS |  |  |  | CÓDIGO | 2012266
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-09-18
DESCRIPCION SAP: TERMOMETRO POR INFRARROJOS |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma estándar | …. | IEC 60825-1 clase de laser II de FDA. IEC 61326-1 comunidad europea CMC #01120009
6 | Mediciones por infrarrojo
6.1 | Rango de temperaturas infrarrojas | …. | -30 °C a 900 °C
(de -22 °F a 1652 °F)
6.2 | Exactitud IR (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ±2 °C) almacenamiento | °C | ≥ 0 °C: ± 1 °C o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor ≥- 10 °C a <0 °C: ±2 °C, <-10 °C: ±3 °C
6.3 | Repetición IR | …. | ±0,5 % de la lectura o ±0,5 °C (±1 °F), lo que sea mayor
| Resolución de la pantalla | …. | 0,1 °C (0,1 °F)
6.4 | Distancia: puntual | …. | 60:1 (calculado al 90 % de energía)
| Tamaño mínimo del punto | mm | 19
6.5 | Enfoque láser | …. | Láser doble con desplazamiento, salida <1 mW
| Respuesta espectral | μm | 8 a 14
6.6 | Tiempo de respuesta (95 %) | ms | < 500
7 | Mediciones de contacto
7.1 | Rango de temperaturas de entrada de termopar de tipo K | …. | -270 °C a 1.372 °C (-454 °F a 2.501 °F)
7.2 | Precisión de entrada de termopar de tipo K (con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) | …. | <-40 °C: ±(1 °C + 0,2 °/1 °C)
≥-40 °C: ±1 % o ±1 °C, lo que sea mayor
<-40 °F: ±(2 °F + 0,2 °/1 °F)
≥-40 °F: ±1 % o ±2 °F, lo que sea mayor
7.3 | Termopar tipo K | …. | 0,1 °C/0,1 °F
7.4 | Repetición del termopar tipo K | …. | ±0,5 % de la lectura o ±0,5 °C (±1 °F), lo que sea mayor
8 | Opciones de medición
8.1 | Alarmas alta-baja | …. | Audible y visual de dos colores
8.2 | Mín/máx/prom/dif | …. | Si
8.3 | Conmutación entre grados | °C y °F | Si
8.4 | Retroiluminación | …. | Dos niveles: normal y extra brillante para entornos más oscuros
8.5 | Entrada de la sonda | …. | Visualización simultánea de termopar tipo K de sonda y temperatura IR
8.6 | Bloqueo del disparador | …. | Si
8.7 | Almacenamiento de datos | …. | 99 puntos
8.8 | Pantalla | …. | Matriz de puntos de 98 x 96 píxeles con menús de función
8.9 | Comunicación | …. | USB 2.0
9 | Especificaciones de termopar tipo K
9.1 | Rango de mediciones (sonda con punta redondeada) | °C/°F | -40 °C a 260 °C (-40 °F a 500 °F)
9.2 | Precisión | °C/°F | ±1,1 °C (±2,0 °F) de 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F). Típicamente dentro de 1,1 °C (2,0 °F) de -40 °C a 0 °C (-40 °F a 32 °F)
9.3 | Longitud del cable | m/pulg | Cable de 1 m (40 pulg.) para termopar tipo K con conector miniatura convencional de termopar y terminación globular
10 | Especificaciones generales
10.1 | Temperatura de funcionamiento | °C/°F | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
10.2 | Temperatura de almacenamiento | °C/°F | -20 °C a 60 °C (-4 °C a 140 °F)
10.3 | Humedad relativa | …. | 10 % a 90 % de HR, sin condensación hasta 30 ºC (86 ºF)
10.4 | Altitud de trabajo |  | 2000 metros sobre el nivel del mar
10.5 | Alimentación | …. | 2 baterías AA
10.6 | Duración de la batería | Hrs | 8 horas con láser y luz de fondo encendidos; 100 horas con láser y luz de fondo apagados, a un ciclo de trabajo del 100 % (termómetro continuamente encendido)
10.7 | Peso | Kg/lb | 0,322 kg (0,7099 lb)
11 | Garantia | años | ≥ 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha oferente:
……………………………………… |  |  | …………………………………
Julio Cesar Ynfante |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalización
COMENTARIOS: 1- Este instrumento cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- Este instrumento esta pedido bajo este modelo por necesidad del departamento de normativa y normalizacion.