## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MEDIDOR 1Ø DE REGULACION DE TRANSFORMACION (TTR) |  |  |  | CODIGO | 2012267
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2022-09-07
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: MEDIDOR 1Ø REGULACION TRANSFORMACION TTR
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | Idioma | …. | Ingles/Español
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma | …. | ANSI/IEEE C57.12.70
7 | Características generales | ….
7.1 | Capacidad de pruebas | MVA | ≤1.6
7.2 | Tipo | …. | Medidor de relación de transformación
7.3 | Precisión r, rA, rB,rC | …. | 0,8000 a 9,9999: ± 0,2% de la lectura 10,000 a 99,999: ± 0,1% de la lectura 100,0,0 a 999,99: ± 0,2% de la lectura 1000 a 1999,9: ± 0,2% de la lectura
7.4 | Rango de relación de CT | …. | Rango automático: 0,8000 a 1000,0
7.5 | Grado de contaminacion | % | 2
7.6 | Corriente de excitación | mA | Rango: 0.1 a 1100 mA Precisión: ±(2% de lectura + 2 digitos ).
7.7 | Frecuencia de excitación | HZ | 55, 65 y 70
8 | Almacenamiento de datos y reporte | .... | Software para creacion de reportes y resultados de pruebas
9 | Batería | ....
9.1 | Fuente de carga |  | Entrada (90-260 VAC, 45-65Hz, 100 va (300 V CAT II). Salida 14.4 V DC (4.4 Ah Li-ion)
9.2 | Tiempo de carga | H | ±4.5 h
9.3 | Norma |  | IEC 62133
9.4 | Duración de la batería | Horas | Mas de 10 horas de uso continuo
10 | Incluir | .... | 4 juegos de cables de pruebas (2.5m)
|  | .... | Cable USB
Funda de carga
|  | .... | Manual
|  | .... | Calibracion certificada
11 | Comunicación | .... | Via Bluetooth
12 | Dimensiones | mm | 360 X160 X330
13 | Peso | Libras | ±20
14 | Índice de protección | .... | IP54 (tapa abierta), IP65 (tapa cerrada)
15 | Cumplimiento de seguridad | .... | IEC 61010-1 , IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61010-031
16 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Luis José Almánzar |  |  | …………………………………….
| Supervisor de Normalización |  |  | Nombre y firma de oferente