## 2015175
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Patrón Portatil Clase 0.1 Para verificación de Medidores de Energía Eléctrica |  |  |  |  | CODIGO | 2015175
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: PATRÓN PORTÁTIL CL 0.1 PARA VERIF D MED
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Garantia | Años | 2
8 | Características Constructivas | …. | ….
8.1 | Material de la envolvente | …. | Plastico duro
8.2 | Grado de protección de la envolvente | …. | IP40
8.3 | Dimensiones | …. | ….
8.4 | Ancho | mm | 308
8.5 | Alto | mm | 173
8.6 | Profundidad | mm | 70
8.7 | Peso máximo | Kg | 1.5 Kg
9 | Características de la Fuente de Alimentación | …. | ….
9.1 | Voltaje mínimo de alimentación AC | V | 46
9.2 | Voltaje máximo de alimentación AC | V | 300
9.3 | Voltaje mínimo de alimentación DC | V | 65
9.4 | Voltaje máximo de alimentación DC | V | 423
9.5 | Frecuencia mínima de operación | Hz | 47
9.6 | Frecuencia máxima de operación | Hz | 63
9.7 | Consumo máximo | VA | 20
10 | Temperatura | …. | ….
10.1 | Operación | …. | ….
10.1.1 | Mínima | ºC | -10
10.1.2 | Máxima | ºC | 50
10.2 | Almacenamiento | …. | ….
10.2.1 | Mínima | ºC | -20
10.2.2 | Máxima | ºC | 60
11 | Características del Display | …. | ….
11.1 | Tipo de display | …. | TFT Touch Screen a Color
11.2 | Tamaño de display | Pulg | 7"
11.3 | Resolución | Pixel | 800 x 600
11.4 | Parámetros a visualizar | …. | KW, KVA, KVAR, voltajes, corrientes, frecuencia, ángulo de fase, factor de potencia, constante de integración, error de medida, diagrama fasorial, análisis armónico de tensión y corriente, formas de onda de tensión y corriente, etc.
11.5 | Cantidad de dígitos mostrados por parámetro | Und | 5 + punto decimal
12 | Características Metrológicas | …. | ….
12.1 | Precisión | % | +/-0.1
12.2 | Medición de valores instantaneos | ….
12.2.1 | Voltajes fase a neutro de las tres fases | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.2 | Voltajes fase a fase de las tres fases | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.3 | Corriente de las tres fases | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.4 | Ángulos de fase entre los voltajes | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.5 | Todos los ángulos de fase entre los voltajes y las corrientes | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.6 | Potencia activa, reactiva y aparente por fase | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.7 | Potencia activa, reactiva y aparente total | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.8 | Frecuencia y rotación de fases | …. | Incluido y mostrado en display
12.2.9 | Factor de potencia | …. | Incluido y mostrado en display
12.3 | Rango de Medición | …. | ….
12.3.1 | Voltaje (fase a neutro) | V | 0 – 300
12.3.2 | Corriente (sensores directos) | A | 0,001 – 12
12.3.3 | Corriente (sondas amperimétricas externas) | A | 0,001 – 3000
12.3.4 | Voltaje en media tensión con pértigas | V | 500 – 40000
12.3.5 | Corriente en media tensión con pértigas | A | 30 – 2000
13 | Entradas y Salidas | …. | ….
13.1 | Cantidad de entradas de impulsos | Und | >=1 – 2
13.2 | Cantidad de salidas de impulsos | Und | >=1
13.3 | Puerto para conexión USB tipo B | Und | >=1
13.4 | Puerto RJ-45 para conexión LAN | Und | >=1
13.5 | Entradas para medida de tensión | Und | 3 Líneas + Neutro
13.6 | Entradas para medida directa de corriente | Und | 3 ( I1, I2, I3)
13.7 | Entradas para sonda trifásica de corriente | Und | 2
14 | Accesorios Incluidos | …. | ….
14.1 | Cables de tensión 2.5 mm² x 2 mt | Unid | 4
14.2 | Cables de bajo amperaje, 2.5 mm² x 2 mt | Unid | 6
14.3 | Juego de tres pinzas de 120 A con compensación activa del error dentro del box de identificación UCT 120.3 | …… | incluido
14.4 | Juego de adaptadores con conectores cocodrilo, conectores punta y conectores banana para los cables de tensión y corriente de 2.5 mm² | …… | incluido
14.5 | Cable de alimentación con conector NEMA 5-15P 120 V | …… | incluido
14.6 | Cable de alimentación para alimentar vía circuito de medida | …… | incluido
14.7 | Bulto o equivalente para el transporte del equipo y sus accesorios | …… | incluido
14.8 | Manual de instrucciones | …… | incluido
14.9 | Cabeza lectora con dispositivo de sujeción para contadores Ferraries y Electrónicos, incluido el cable de impulsos con longitud de 4 mt | …… | incluido
14.10 | Software para presentación de datos y control del patrón, completo en un soporte de datos adecuados y compatible con Windows 7, 10 o superior, cable USB, cable ethernet y licencia | …… | incluido
15 | Documentación | …. | incluido
16 | Certificación metrológica | …. | El patrón deberá contar con certificado de calibración que garantice su trasabilidad a alguna institución de prestigio internacional
17 | Empaque | Unds. | Caja de cartón con protección de espuma
(*) Indicar por el oferente.
(**) Indicar por la Empresa (Edenorte).
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………………….
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: